U-best光透過吸収測定

2004/10 makita

＜起動＞

- PbSディテクタ、U-best(v570)の電源を入れる。

- パソコンの電源を入れる。（システム起動約３０分後）

- メニューで「previous version of MS-DOS」(8)を選択。(光源が安定するまで約30分)

- U-best記録帳に記録する。

→メインメニューへ。

＜JASCO　V500＞

- 測定…「スペクトル」を選択。

  - 「F1」測定条件

（例）測定T%，波長λ＝2500~190nm，間隔1.0nm，速度200nm/min，光源330nm，格子800nm，スリット幅2μm /8μm

  - 「F2」ベースをとる。

装置内は空にする。(フォルダ等使用の場合は装着する)

  - 「F3」測定

試料(s)を入れ測定。

  - 「F7」データ保存

SPCファイルで保存。（このソフト専用のファイル）

  - 「F4」解析

拡大，整数倍，比較，λ→eVなど

  - 「F6」ASCⅡ保存

TXTファイルで保存。（デスクトップのV500フォルダ内に保存される）

（＊ASCⅡ保存する場合データ下２桁が四捨五入されるので値を100倍しておくとよい）

- 終了…DosになるまでEscをおす。

T=II0=exp(−αd)α(cm−1)=−1d⋅ln|II0|+Const.

注意：透過率約５％以下のデータは有効な値ではない

【拡散透過／拡散反射測定】

- 準備…積分球測定装置(ISN470)。

  - 全電源off

  - 装置(ISN470)をセット

吸収測定の装置と交換する。（装置下部にねじ）

  - 4本のコードを接続する。

本体の設定ピンPbs，PMをOptionにする。

- 測定…基本的に上と同じ。

ただし波長λ＝250~2000まで

拡散反射測定はK-M変換で吸収率を得る

- 終了…装置、設定ピンを戻す。

(標準反射板の反射面を不用意に触らない)

慣れていない人は必ずよくわかる人についてもらうこと

使用の際は付属の説明書を読んでから使用してください